清洗养护一体机

（中文版）

天津市睿齿智能科技有限公司

目 录

01  概述

02  安全使用注意事项

03  技术特征

04  安装说明

05  整机介绍

06  使用说明

07  故障分析与排除

08维修保养

09  信誉卡

简介  产品特点

警示  注意事项

产品参数  装箱清单

各部位名称

控制面板

工作区域说明

清洁剂添加

使用说明

洗涤程序介绍

常见故障的处理

维护保养

运输条件及方法

01 概述

简  介

产品名称：清洗养护一体机

型号：JG-3028XZ

备案人名称：天津市睿齿智能科技有限公司

备案人（生产企业）住所：天津自贸试验区（空港经济区）西十一道102号2A-202

备案人（生产企业）生产地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十一道102号2A-202

生产备案凭证编号：津滨食药监械生产备20180012号

产品备案号/产品技术要求编号：津械备20180050号

邮编: 300300

售后服务单位: 天津睿齿智能科技有限公司

售后专线: 400-666-8102

产 品 特 点

本机符合新口腔消毒技术规范要求，适合各种牙科手机，可实现全自动清洗，干燥，注油一体化，最多可支持16部手机的养护。微电脑的自动控制，使得该机器操作简单，节能环保，实用性强。

02  安全使用注意事项

警    示

使用产品前，请阅读使用说明书，以免发生意外。

- 请检查接地线连接的可靠性，不要另外自配电源线，如果您的插座与机器的电源线不匹配，请找有资格证的电工为您配上合适的插座。

- 在没有安装好清洗养护一体机时，请不要用该机器。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须有制造商的专业人员更换。

- 安装时，不要过分的对电源线进行弯曲和挤压。

- 不要随意更改电路板的连接。

- 如果发生异常或者故障，请立即停止使用，并拔出电源插头，关闭水源。

注 意 事 项

- 清洗养护一体机在运行过程中，请不要打开机器门，不要接触排水软管排出的热水，以免被蒸汽烫伤。

- 必须保证机器有效接地，以免给您带来危险。

- 勿用湿手插、拔电源插头。

- 不要用带有溶剂和研磨剂的东西擦拭机器表面。

- 使用时应避免强电磁干扰。

- 请使用专用的多酶清洗剂。

- 有软水器的机型必须加专用盐，不可用食用盐代替。

- 器具应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。

- 在维修手机保姆或长期不用时，必须拔掉电源插头，关掉水龙头。

- 为保证最佳的清洗效果，请至少一周清理一次过滤网组件。

- 请勿大力关上打开的门体（落下时可能导致受伤）

- 洗涤过程中请勿开门，可能导致烫伤。洗涤过程中，请勿接触排水软管排出的热水。

- 运转时，请勿倾斜或移动机体（可能导致漏水等）。

- 请勿将清洗机安装或储存在温度低于0℃的地方或室外。

03  技术特征

产 品 参 数

- 电源：220V 50Hz；最大功率：920W

- 额定功率：800W

- 油罐容量：1L

- 空气压力：0.1-0.3MPa

- 额定外接水压：0.03-1.0MPa，支持冷水和热水清洗；

- 干燥方式：风机干燥；

- 主机尺寸：485*450*475（长*宽*高 mm）；

- 外形尺寸：600*580*590（长*宽*高 mm）；

- 净重：16kg；

- 工作噪音：≤ 75dB。

装 箱 清 单

| 1.主机 1台 | 6.螺钉 2个 |
| --- | --- |
| 2.排水管支架 1个 | 7.进水管 1条 |
| 3.排水管管夹 1个 | 8.排水管 1条 |
| 4.门舌 2个 | 9.说明书 1本 |
| 5.手机油 1瓶 | 10.气管接头 1个 |

04  安装说明

清洗养护一体机必须正确连接，否则无法正常运转。

- 收货检查

拆除包装品，揭下本机所有的保护胶带，根据说明书“装箱清单”清点所有物品。每台机器在出厂前都会经过功能测试，因此机器内部残留少量的水或水痕。使用前请空转一个洗涤程序，水痕会随之被清洗掉。

- 选取安装位置

请将机器放置于稳固的水平面上，为使其平稳，可旋转底脚调整高度（本机四个底脚均可调，机器出厂时，底脚为最低位），顺时针方向为降低，逆时针方向为升高。放置后，高度空间上应能保证正常开门和操作。请勿放置在冬季可能冻结（室温0℃以下）的地方。

- 进水管安装

请按右图要求为机器预

留进水接口。将附件中的进

水管分别与机器和进水接口

紧密连接到位，确保无水滴

渗漏。

- 排水管连接

排水管末端可使用附件

中的排水管支架固定，排水

管可通过右图A、B、C三种

方式与排水系统连接。排水

管的挂起高度不能超过1000

mm。

- 电源连接

接好电源插座，电源电压及频率需同该产品的参数相同。

- 气管连接

将装箱清单中的气管接头取出，从机器的背面，将气管接头一端连接压力表调压阀的进气管，另一端连接诊室气泵。

- 手机油注入

接通电源，在机器背面的油泵箱

中，从黄色的注油口加入1L手机油

（约油箱的2/3）。如在工作期间，

油量不足，机器会发出“嘀嘀”的报

警信号，需及时添加手机油。

- 移除机器的连接

1.检查机器内是否有存水，并清理干净。

2.断开机器电源。

3.关闭进水管水源。

4.拆除进水管、排水管和气管接头。

5.收起拆除的管件。

05 整机介绍

各 部 位 名 称

- 打开机门 按开门按键开启机门。

- 关闭机门 按压门体底部中间位置，直至听见“咔嚓”声机门关闭。

控 制 面 板

工 作 区 域 说 明

手机摆放安装

工作区域内最多可放置16部手机，其中区域1最多可放置4部低速手机，区域2、3、4最多可放置12部高速手机，旋转开关钮控制相对应区域手机接头的通断，当所清洗养护手机的数量低于12部时，可将闲置的区域通过对应的旋转开关钮关闭，区域4处于常开工作状态。

06  使用说明

清 洁 剂 添 加

逆时针打开过滤网盖，

按图示方法加入多酶清洗

剂，每次清洗约用水8.5

升按要求比例添加多酶清

洗剂，完成后，顺时针将

过滤网盖关闭。

使 用 说 明

特别提示：首次使用该机器前，需要接通电源，打开正面门体，将手机油注

入到背面油泵箱内，然后一直按压油泵箱上的红色按钮，同时观察机器正面工作区域安放12部手机的位置，直到12个位置都有油滴出停止按压。该操作只需要在首次使用或长时间停用再次使用时进行。

- 打开进水阀，接通电源，按压门体底部中间位置关闭机器机门。

- 轻触电源按键，伴随“嘀”声，自动选中上次的清洗程序，显示屏交替显示该程序清洗温度和清洗时间（出厂默认程序强力洗）。

- 轻触相应的图标，可更换主程序或增加附加功能。

- 轻触启动/暂停按键，伴随滴声，开始运行，此时启动/暂停按键指示灯亮起，显示屏显示清洗剩余时间（程序实际运行时间因进水水温、脏污程度等而有所差异）。

- 清洗完成后，控制板系统自动进入手机养护阶段，大约20分钟，养护完毕，机器自动关机。

- 拔下电源，关闭进水阀，手机冷却后取出。

注：当程序运行后，轻触启动/暂停0.5秒，洗涤程序暂停，再次轻触启动/暂停，继续运行；长按启动/暂停3秒，机器将启动排水，同时进入待机界面，此时可以变更洗涤程序或选择附加功能；运行过程中长按电源按键1秒，机器启动排水，排水结束后，手机保姆自动关机。

运行过程中进行暂停、变更程序和关机操作时，因机内运行温度较高，开门指示灯均为红色显示时勿开门，等指示灯熄灭后再打开。

洗 涤 程 序 介 绍

| 程序名称 | 脏污程度 | 程序进行 | 洗涤剂 | 洗涤时间 | 附加程序使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重污清洗 | 重度污染或者放置较久的手机 | 热水洗涤 冷水漂洗 冷水漂洗 热水漂洗 注油养护 | 8.5L （按比例调配） | 97 （分钟） | 高温清洗 +漂洗 |
| 轻污清洗 | 一般污染或者立即清洗的手机 | 热水洗涤 冷水漂洗 热水漂洗 注油养护 | 5L （按比例调配） | 48 （分钟） | 高温清洗 +漂洗 |

清洗完进入养护阶段，养护时间约20分钟。

附加功能

| 高温清洗 | 提高洗涤温度同时延长高温持续温度，达到良好的清洗效果，此时耗电量会相应的增高。 |
| --- | --- |
| +漂洗 | 增加漂洗程序，能达到更佳的洗涤效果 |

07  故障分析与排除

常见故障的处理

当机器出现故障时，可通过查阅产品说明书中的故障分析与排除，以帮助您处理一些常见的故障。如果出现的故障您不能自己解决，请寻求专业人员提供帮助。

| 故障 | 可能原因 | 解决对策 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏显示“E1” | 进水管弯折 | 检查进水管，如果出现折弯，请将其顺直 |
|  | 水龙头未开 | 打开水龙头 |
|  | 进水管堵塞 | 关机并拔下电源插头，关闭水龙头，拔下进水管，清理进水管，确保不会堵塞。 |
| 显示屏显示“E2” | 排水管折弯 | 检查排水管，如果出现折弯，请将其顺直 |
|  | 过滤器或排水管堵塞 | 关机并拔下电源插头，关闭水龙头，清理过滤器和排水管，确保不堵塞。 |
| 显示屏显示“E3”“E4”“E5”“E6”“E7”“E8”“E9” | 可能发生技术故障 | 按电源键关机，请稍后重新开机。 如果再次发生此问题，则要关闭水龙头并拔出电源插头，找专业人员修理。 |
| 指示灯 亮起 | 门体未关闭到位 | 检查是否有物品阻挡关门，排除后，按压门体中间位置确保门体关闭到位 |
| 指示灯 亮起 | 专用盐消耗完 | 请添加专用盐 |
|  | 加入的盐尚未充分溶解 | 请等待1-2天 |
|  | 为使用专用盐 | 请添加专用盐 |
| 过滤器下面有水 | 正常，不需要关注 | — |
| 洗完后，机器 内壁是湿的 | 正常现象，非机器故障 | 洗涤结束，机器内部有水滴是正常的物理效应，空气中的湿气在机器内壁凝结，在流下并由机器排出。 |
| 机器不启动 | 电源插头未插好 | 插好电源插头，检查插座是否正常 |
|  | 机器门没关闭到位 | 按压门体中部，将门体关闭到位 |
| 无法进行机器设置 | 洗涤程序正在进行 | 程序结束时进行设置，或关机后重新上电 |
| 洗涤中停机或程序中断 | 供电或供水中断 | 检查门舍是否出现断裂或损坏，恢复供电或供水。 |

08维修保养

维 护 保 养

- 进行清洁部件前，请确保电源插头已拔下。

- 为了使手机保姆保持好的性能及洗涤效果，要定期清洁过滤器组件。

- 定期用干净的湿布擦拭机器门体和密封条，并用无绒布擦干。

- 门封条（密封条）不小心污染后，请用湿海绵或干净的湿抹布及时清洁。

- 定期对喷淋臂清洁。

将喷淋臂向上拉出，检查喷射孔是否被堵塞；用尖锐物件（如牙签）插入喷射孔内，把堵塞喷射孔内的渣滓清出，流水下冲洗干净；将喷淋臂原位放好后用力下按，伴随“咔”声喷淋臂卡紧，转动喷淋臂确保安装到位。

运输条件及方法

包装后的清洗养护一体机可使用一般交通工具运输，但应防止运输中的剧烈冲击、震动及雨雪淋溅。

尊敬的阁下：

首先欢迎您使用我公司生产的清洗养护一体机，对您的信任，我公司表示由衷地感谢。

为了使该机更好地为您服务，以及落实我公司的售后服务，请您在首次使用本机时将此卡寄回公司本部，以便立档。（本机自售出之日起保修一年）

谢谢！

天津市睿齿智能科技有限公司

使用单位（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

机器名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

使用机器编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出厂日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿

使用单位公章

住所: 天津自贸试验区（空港经济区）西十一道102号2A-202

生产地址: 天津自贸试验区（空港经济区）西十一道102号2A-202

邮编: 300300

电话:400-666-8012

售后服务单位: 天津市睿齿智能科技有限公司

售后专线: 400-666-8012转8031

E-mail: info@jinggong-medical.com

# Text boxes

＞10mm

角阀G1/2(4分管外螺纹)

进水管

进水接口预留

A

B

C

压力表调压阀

气管接头

气泵

进气管

红色按钮

注油口

进水接口

排水接口

注油口

注油按钮

背面

进气管

门体

喷淋臂

工作区域

门体密封条

开门按键

控制面板

正面

启动/暂停按键

显示屏

主程序区

电源按键

开关按键

附加功能区

旋转开关钮1

旋转开关钮3

旋转开关钮2

区域1

区域3

区域4

区域2

关闭

打开

关闭

打开

倒入洗涤剂

过滤网盖